三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：血气分析试剂采购

项目（第二次）

编制日期：2023年09月07日

三台县人民医院关于采购

血气分析试剂（第二次）的公告

因医院业务工作需要，经医院研究决定，拟采购血气分析试剂，具体事项如下:

一、采购项目基本情况

1.项目名称：血气分析试剂采购项目（第二次）

2.采购人：三台县人民医院

3.拟采购试剂相关信息如下：

| 试剂、耗材名称 | 采购需求 |
| --- | --- |
| 血气分析试剂（儿科用） | 1.带血氧测试卡。 2.实测参数：pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil,17项实测参数。 3.测试卡和试剂包为分离式，可避免浪费；测试卡及试剂包上机效期30天。 4.定标：无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标。 5.质控要求：内置自动质控且支持外部及第三方质控。 6.对故障测试卡进行质保。 |
| 血气分析试剂（ICU用） | 1.能监测PH、PO2、PCO2等血气分析指标，能监测Glu，能监测血红蛋白，能监测Na、K等电解质。 2.各项指标监测范围越大越好。 3.标本：全血。 4.测试卡规格可选。 5.耗材：测试卡和试剂包分离。 |

二、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1、具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业范围内有效的“统一社会信用代码营业执照”。 |
| 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、提供2021或2022年度的财务报告复印件，财务状况报告可不审计（成立时间不足3个月的公司可提供具有健全的财务制度承诺函，格式自拟；成立时间3个月以上不足12个月的，可提供任意一个季度的财务状况报告） 2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函。 |
| 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》。 |
| 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供开标日前任意一个月的纳税、社保缴纳证明材料、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函； （2）如果依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，可不提供（1）所含资料，但必须提供相应文件证明。 |
| 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明和承诺书（公司成立不足三年的从成立之日起算）。 |
| 6、法律、行政法规规定的其他条件 | （1）法人代表授权委托书（包含授权期限、联系电话、电子邮箱信息、法人及业务代表的身份证复印件）；（2）生产厂家及上级代理授权书；（3）生产厂家/上级代理商的证件，包括营业执照、开户许可证/基本存款帐户信息、医疗器械（生产/经营）企业许可证/备案凭证；（4）医疗器械注册证/备案信息。 |

- 三、项目要求：

- 1.产品彩页等相关资料；

2.属于四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品；

3.不属于医疗器械的产品需提供价格佐证材料（省内其他医院供货发票复印件）；

4.本项目不接受联合体投标。

四、供应商需准备以下资料：

1.资格证明文件及承诺书（资格证明文件格式自拟，承诺书参照附件

模板）；

2.产品报价单（模板详见附件）；

3.产品的使用说明书、标签图片、实物图片、产品的合格证明文件（第

三方检验报告、进口产品报关资料）；

注：①响应文件正本1份、副本1份，资料需编缉目录及页码，正本

和副本必须装订成册。以上文件每页均需加盖代理商鲜章(正本、副本)。

正本和副本须封装在一个文件袋中。密封袋上应注明投标人名称、项目名

称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，未加盖鲜章的资料视为

无效，报名文件封面模板详见附件。

②所有资料及复印件清晰可辩，若资料模糊不清，视为无。

- 五、报名方式及截止时间：

- 请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252，报名时间：2023年09月08日至2023年09月12日08:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。

- 六、响应文件递交地点、方式及截止时间：

- 1.响应文件逾期送达或密封和标注不符合比选邀请文件规定的响应文

- 件恕不接受；

- 2.递交地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室；

- 3.递交方式：现场递交；
4.截止时间：2023年09月13日15：00（北京时间）。
七、采购时间：2023年09月13日15：00（北京时间）。
八、采购地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室。

- 九、采购方式：院内议价采购，资格审查合格，完全符合功能要求，

- 满足我院临床使用，质优价低者入选。

- 十、结果公告：将于定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

- 三台县人民医院采购办

2023年09月07日

附件：

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

二〇二三年   月   日

报价单

致：三台县人民医院

| 序号 | 产品注册证名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 计价 单位 | 单价（元） | 注册证号 | 商品代码 | 国家医保代码（四川省医保局公示医保码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：   年   月    日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次询价项目的询价申请人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加询价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次询价采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他询价申请人参与同一合同项下的询价采购活动的行为。

（八）询价申请人未对本次询价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次询价采购活动中，不存在和其他询价申请人在同一合同项下的询价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

询价申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金

良好记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年      月       日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用