三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：床旁支气管镜采购项目

编制日期：2025年6月25日

# 三台县人民医院

关于拟采用单一来源方式采购床旁支气管镜征求意见的公告

各潜在供应商：
   三台县人民医院拟采用单一来源方式采购床旁支气管镜，现就此事项向潜在采购服务商广泛征求意见。现将有关情况公示如下：
一、项目名称：床旁支气管镜采购项目
二、拟采购供应商：成都澳钶蒂科技有限公司
三、采购需求

| 产品名称 | 数量 | 限价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 床旁支气管镜 | 1条 | 8.0 |

- 技术参数及要求

1、景深：3-150mm；

2、视场角≥120°，视向角0-3°；

3、软镜工作软管有效长度≥600mm；

4、成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；

5、软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.8mm；

6、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°；

7、操作手柄具备功能按键：至少可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能；

8、自带LED白光光源，其最低照度≥80lx，具备防雾功能；

9、成像分辨率：≥16万像素，中心分辨率≥15线对/毫米；

10、采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入；

11、操作部防水等级≥IPX7，可进行全浸泡消毒；

12、适配医院现有珠海明象医用科技有限公司生产的电子气管插管镜图像处理器VS100和VS50；

13、配置：气管镜1根、防水帽2个、活检帽5个、吸引按钮10个。

- 五、商务要求

| 序号 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 合同签定后，在接到采购人通知之日起的1个月内，具体时间以合同约定为准。 |
| 2 | 交货地点 | 三台县人民医院 |
| 3 | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | 付款进度安排 | 合同签订生效后，货物安装调试验收合格后收到供应商发票后30日内支付合同总金额的70%；货物全部验收合格后正常使用半年后30日内支付合同总金额的30%。 |
| 5 | 验收、交付标准和方法 | 5.1履约验收主体：三台县人民医院 5.2履约验收程序：一次性验收 5.3验收方法：验收时采购人、供应商双方皆应派员参加，验收合格后需双方签署验收单； 5.4验收标准及内容：以中标人响应文件技术参数及合同要求和相关行业标准进行验收。 5.5验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部工作后，采购人在收到中标人的验收通知后7个工作日内组织履约验收工作。 5.6其他要求：不符合验收标准及内容时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由中标人自行承担。 5.7如货物为特种设备时，供应商应完成安装前备案，安装后办理使用登记证，安全附件的校准等。 |
| 6 | 保修期和售后 | 6.1保修期：以验收合格之日起计算，保修期≥3年，保修期满后，供应商终生提供及时的维修、维护，维修只收取材料成本费。 6.2保修期内供应商应负责设备的维修及抢修以及及时提供所更换的零部件，维修更换的材料和配件以及供应商技术服务人员的一切费用由供应商承担。 6.3供应商应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持正常的工作状态。 6.4供应商应保证十年内能采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。 6.5供应商应提供所投产品书面、电子版的资料,包括但不限于设备操作、维护等。 |
| 7 | 违约责任与解决争议的方法 | 7.1采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付中标人合同总价3‰的违约金。 7.2中标人不能按合同约定时间内交付货物：逾期（30天内）交付货物而违约的（不可抗力因素除外），除应及时交足货物外，同时向甲方支付违约金（违约金=违约天数*合同总金额*0.0003）；逾期交货超过30天，采购人有权终止合同或要求中标人按合同总价3％的款额向采购人一次性偿付赔偿金，采购人若终止合同，中标人应当偿付赔偿金并退还已支付的款项。 7.3中标人交付的货物质量不符合中标人响应文件技术参数及合同要求和相关行业标准的，中标人须更换合格的货物给采购人。否则，视作中标人不能交付货物而违约,采购人有权退货并终止合同,中标人应当退还已支付的货款,向采购人支付合同总价的3%的违约金。 7.4因货物的质量问题发生争议，由国家质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 7.5合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。 |
| 8 | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 9 | 其它 | 1.货物到达安装现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。 2.供应商安排技术人员应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训和技术支持,直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。 |

注：所有技术参数要求及商务要求均为实质性要求，负偏离为无效响应文件。

六、征求意见期限：2025年6月26日8:00起至2025年7月2日18：00止。
七、单一来源采购方式理由
   为了保障临床科室使用，保持设备的兼容、稳定、精准、安全和高效，故拟以单一来源方式采购原厂床旁支气管镜。

各潜在供应商、单位、个人对公示内容及论证意见有异议的，可以在本公示期内将意见以书面形式反馈至三台县人民医院采购办，电话：0816-5222252，逾期提出异议的将不再受理。 
    特此公告！

三台县人民医院

2025年6月25日